**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:***

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2 ІМЕНІ ПРОФ. О.О.ШАЛІМОВА» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (КНП «МКЛ №2 імені проф. О.О. Шалімова» ХМР);

місцезнаходження – проспект Героїв Харкова, будинок 197, м. Харків, Харківська область, Україна, 61037;

код за ЄДРПОУ 03293617;

категорія замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі») та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Аналізатор газів крові (НК 024:2023: 56661 — Автоматичний аналізатор газів крові IVD (діагностика in vitro)) (відповідний код ДК 021:2015: 38432000-2 — Аналізатори)

Код за ЄЗС ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями,

UA-2024-10-09-006834-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

На виконання вимог укладання договору з НСЗУ є потреба у придбанні необхідного обладнання для клініко - діагностичної лабораторії лікарні, а саме - аналізатора газів крові (1 апарат) (службова записка завідувачки лабораторією Савчук Ю.А.).

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на товари даного виду, комерційні пропозиції постачальників, було використано загальнодоступну інформацію щодо цін, які містяться у відкритих джерелах в електронній системі закупівель Prozorro.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** **406 752 грн. з ПДВ.**

Джерело фінансування закупівлі: кошти Національної служби здоров’я України.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**Медико-технічні вимоги до закупівельного товару**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Медико – технічні вимоги** |
| 1. | Принципи вимірювання: електрохімічний, імпедансометрія змінного струму, амперометричний. |
| 2. | Кількість параметрів, що вимірюються аналізатором – не менше 17 |
| 3. | Аналізатор проводить дослідження за наступнимипоказниками (обов’язковий перелік):K+, Na+, Cl-, iCa2+, pH, pCO2 , pO2 , Glu, Lac, Hct, BUN, Crea, ACT C, ACT K, PT/INR, cTnI, BNP C. |
| 4. | Кількість параметрів, що розраховуються аналізатором – не менше 11 |
| 5. | Аналізатор проводить розрахунок наступних показників (обов’язковий перелік): HCO3-, TCO 2, BE-ecf, SO2 , Gap, Gap-K+, pO2(T), pH(T) , BE(b) b), pO2 (A-a), pO2 (a/.А). |
| 6. | Час аналізу одного зразка не більше: 4±1 хв. |
| 7. | Об’єм зразка для використання, не більше: 150мкл |
| 8. | Закрита система. |
| 9. | Типи біологічного матеріалу: цільна кров. |
| 10. | Режими калібрування: автоматичний  |
| 11. | Система використовує одноразові картриджі як єдиний витратний матеріал  |
| 12. | Дисплей сенсорний, не менше 8,9 дюймів |
| 13. | Наявність термопринтеру |
| 14. | Можливість автономної роботи від вбудованої батареї: виконання не меньше 60 тестів від одного заряду |
| 15. | Можливість автономної роботи від вбудованої батареї: в режимі очікування не меньше 24 годин |
| 16. | Вбудована пам’ять не меньше ніж на100000 результатів тестів та не меньше ніж 10000 результатів контролю якості |
| 17. | Можливість під’єднання до мережі через кабель або вбудовнийWi-Fi |
| 18. | Можливість зчитування QR code |
| 19. | Сканер штрих-кодів |
| 20. | Стартовий набір: Картриджі для аналізатора газів крові EG10+(K+, Na+, Cl-, iCa2+, pH,pCO2, pO2, Glu, Lac, Hct) 25/пак.-260 шт (надати гарантійний лист на підтвердження даної вимоги та Декларацію про відповідність) |
| 21 | Декларація відповідності |
| 22 | Посібник з експлуатації |
| 23 | Введення в експлуатацію |
| 24 | Навчання технічного персоналу |
| 25. | Гарантія не менш 12 місяців з дня введення в експлуатацію |

1. Товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні.

2. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативам актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ.

4. Вартість товару повинна складатися з урахуванням витрат на транспортування, сплату податків та інших зборів та обов’язкових платежів, у т.ч. ПДВ, страхування тощо.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути таким, що раніше не експлуатувався та використовувався в якості демонстраційного зразка.

5. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

6. При поставці, медичне обладнання повинно супроводжуватись Декларацією(ями) про відповідність, інструкцією(ями) із застосування українською мовою, сертифікатом якості.

7. Запропоновані товари повинні мати інструкції по використанню української мовою.

Термін постачання – з дати укладання договору по 30 листопада 2024р.